附表1：尿液化学分析各类型仪器的定性结果与相应半定量范围对照表
	项目

（英文简称）
	定性结果
	半定量结果

	
	
	泰利特系列
	宝灵曼系列
	日本京都系列
	Combi® scan

	尿  糖
GLU

mmol/l
	－
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE

	
	 (
	5.5 
	3 
	1.7
	2.8

	
	 +
	14 ~
	6 
	3.9
	5.6

	
	2+
	28 ~
	17 
	8.3
	14

	
	3+
	≥55 ~
	≥56
	17
	28

	
	4+
	
	
	56
	56~

	 尿蛋白
PRO

g/l
	－
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE

	
	 (
	TRACE
	TRACE
	0.1 
	TRACE

	
	 +
	0.3
	0.25 
	0.3
	0.3

	
	2+
	1.0 
	0.75
	1.0 
	1.0 

	
	3+
	≥3.0 
	1.5
	≥2.5 
	5.0

	
	4+
	-
	≥5.0 g/l
	-
	-

	尿隐血

ERY


	－
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE

	
	 (
	TRACE
	10/ul
	0.3mg/L
	TRACE

	
	 +
	SMALL
	25/ul
	0.6mg/L
	10/ul

	
	2+
	MODERATE
	50/ul
	2mg/L
	50/ul

	
	3+
	LARGE
	150/ul
	10mg/L
	300/ul

	
	4+
	
	≥250/ ul
	
	

	尿酮体
KET

mmol/l
	－
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE

	
	 (
	TRACE
	   0.5 
	   0.5 
	1

	
	 +
	1.5
	 1.5
	 1.5 
	2.5

	
	2+
	3.9
	 5
	 4
	10

	
	3+
	≥7.8
	≥15
	8 
	30

	
	4+
	
	
	≥15
	


	项目

（英文简称）
	定性结果
	半定量结果

	
	
	泰利特系列
	宝灵曼系列
	日本京都系列
	Combi® scan

	尿胆红素
BIL

umol/ l
	－
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	NEGATIVE

	
	 (
	
	-
	  3.4
	

	
	 +
	SMALL
	 17
	  8.5 
	15

	
	2+
	MODERATE
	 50
	 34 
	35

	
	3+
	LARGE
	≥100 
	100 
	70

	
	4+
	
	
	OVER
	

	尿胆原
UBG

umol/l
	－
	3.2
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	

	
	 (
	 16 
	NORMAL-
	3.4 
	 

	
	 +
	33 
	 17 
	34 
	35

	
	2+
	66 
	 68
	70 
	70

	
	3+
	≥131
	135
	140 
	140

	
	4+
	
	≥203
	OVER
	200

	白细胞
LEU

cells/ul
	－
	NEGATIVE
	NEGATIVE
	阴性
	NEGATIVE

	
	(
	15
	
	25
	

	
	+
	75
	25
	75
	25

	
	2+
	125 
	100
	250
	75

	
	3+
	≥500
	≥500
	500
	500

	尿酸碱度

PH


	1
	5
	5
	5
	5

	
	2
	5.5
	5.5
	5.5
	5.5

	
	3
	6
	6
	6
	6

	
	4
	6.5
	6.5
	6.5
	6.5

	
	5
	7
	7
	7
	7

	
	6
	7.5
	7.5
	7.5
	7.5

	
	7
	8
	8
	8
	8

	
	8
	8.5
	8.5
	8.5
	8.5

	
	9
	≥9
	≥9
	≥9
	≥9

	尿比重

SG
	1
	1.000
	1.000
	1.000
	1.000

	
	2
	1.005
	1.005
	1.005
	1.005

	
	3
	1.010
	1.010
	1.010
	1.010

	
	4
	1.015
	1.015
	1.015
	1.015

	
	5
	1.020
	1.020
	1.020
	1.020

	
	6
	1.025
	1.025
	1.025
	1.025

	
	7
	≥1.030
	≥1.030
	≥1.030
	≥1.030


注：其他他仪器请参照泰利特系列回报。

附表2 尿显微镜分析报告方式定性与视野平均值结果的对应关系表

	项目
	单位
	阴性
	±
	＋
	2+
	3+
	4+

	红细胞
	平均值/HPF
	0
	＜4
	4~8
	9~30
	＞30 
	满布视野

	白细胞
	平均值/HPF
	0
	＜5
	5~20
	21~50
	＞50
	满布视野

	结晶
	平均值/HPF
	0
	＜1
	1~5
	6~10
	11~30
	＞30

	管型
	平均值/LPF
	0
	＜1
	1~5
	6~10
	11~30
	＞30


附表3 尿显微镜分析报告方式定性与定量结果的对应关系表

	项目
	单位
	阴性
	±
	＋
	2+
	3+
	4+

	红细胞
	/ul
	0~4
	5~15
	16~32
	32~120
	121~249
	≥250

	白细胞
	/ul
	0~10
	11-19
	20~80
	81~200
	＞200
	

	结晶
	/ul
	0~1
	2~4
	5~20
	21~40
	41~120
	≥121

	管型
	/ul
	0
	1~4
	5~20
	21~40
	41~120
	≥121


