## Slide 1: 2018广东省 临床PCR、地贫基因检测、HPV质量评价总结
广东省临床检验中心
蒋 涛

## Slide 2: 各次实验室回报情况见下表
批号 | 项目 | 发放 样本数 | 回报数 | 批号 | 项目 | 发放 样本数 | 回报数
201801 | HBV、HCV | 206 | 181 | 201801 | 地贫 | 111 | 92
201802 |  |  | 177 | 201802 |  |  | 97
 |  |  | 177 | 201801 | HPV | 151 | 119
201803 |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  | 201802 |  |  | 120

## Slide 3: 2018HBV、HCV定性汇总
项目名称 | 总实验室数 | 100比例% | >=80比例% | <80比例%
1801HBV | 146 | 100 | 0 | 0
1801HCV | 57 | 98.2 | 1.8 | 0
1802HBV | 144 | 99.3 | 0.7 | 0
1802HCV | 58 | 100 | 0 | 0
1803HBV | 144 | 97.9 | 0.7 | 1.4
1803HCV | 58 | 98.3 | 1.7 | 0

## Slide 4: 2018定量汇总
项目名称 | 总实验室数 | 100比例% | >=80比例% | <80比例%
1801HBV | 181 | 92.8 | 3.3 | 3.9
1801HCV | 67 | 88.1 | 3.0 | 8.9
1802HBV | 177 | 97.2 | 1.1 | 1.7
1802HCV | 65 | 95.4 | 4.6 | 0
1803HBV | 177 | 94.9 | 3.4 | 1.7
1803HCV | 66 | 93.9 | 4.5 | 1.6

## Slide 5: 乙肝病毒DNA试剂汇总
试剂 | 实验室数 | 试剂百分率(%)
上海科华 | 16 | 9.1
达安基因 | 96 | 54.5
上海复星 | 5 | 2.8
厦门安普利 | 3 | 1.7
湖南圣湘 | 37 | 21.0
上海之江 | 12 | 6.8
其他 | 7 | 4.0

## Slide 6: 丙肝病毒RNA试剂汇总
试剂 | 实验室数 | 试剂百分率(%)
上海科华 | 9 | 14.1
达安基因 | 32 | 50
厦门安普利 | 2 | 3.1
上海之江 | 3 | 4.7
湖南圣湘 | 16 | 25
其他 | 2 | 3.1

## Slide 7: 乙肝DNA仪器汇总
仪器 | 实验室数 | 仪器百分率(%)
ABI系列 | 74 | 40.9
ROCHE 系列 | 32 | 17.7
Bio-Rad iCycle | 3 | 1.7
DA7600 | 27 | 14.9
科华 Fluocycle | 2 | 1.1
上海宏石 | 20 | 11
其他 | 23 | 12.7

## Slide 8: 2018地贫、HPV检测符合率（%）
样 本 批 号 | 20180101 | 20180102 | 20180103 | 20180104 | 20180105
α-地贫 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
β-地贫 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
HPV-16/-18 DNA | 100 | 98.3 | 98.3 | 100 | 100
HPV-16 DNA | 100 | 94.8 | 99 | 100 | 99
HPV-18 DNA | 100 | 99 | 96.9 | 100 | 99

## Slide 9: 每年地贫基因检测符合率（%）
年份 | 参加实验室 | 缺失型α地贫 | 突变性β地贫
2013 | 36 | 100 | 100
2014 | 46 | 100 | 97.8
2015 | 61 | 100 | 100
2016 | 63 | 100 | 100
201701 | 78 | 100 | 98.7
201702 | 77 | 98.7 | 100
201801 | 99 | 100 | 100
201802 | 97 | 100 | 99

## Slide 10: 地贫基因检测试剂使用情况
试 剂 | 实验室数 | 百分比
达安基因 | 3 | 3.3
深圳益生堂 | 16 | 17.4
亚能生物 | 40 | 43.5
潮州凯普 | 32 | 34.8
其他 | 1 | 1.1
Notes: <number>

## Slide 11: HPV检测试剂使用情况
达安 | 12 | 10.2
凯普 | 44 | 37.3
之江 | 4 | 3.4
港龙 | 5 | 4.2
亚能 | 30 | 25.4
安必平 | 3 | 2.5
圣湘 | 6 | 5.1
罗氏 | 3 | 2.5
其他 | 11 | 9.3

## Slide 12: 地中海贫血基因检测室内质控品
为了满足临床实验室的需求，广东省临床检验中心提供地中海贫血核酸质控品，此质控品以EDTA抗凝全血样本为原料，为地中海常见基因型，实验可以根据实际情况订购。
单 价80元/管
规格全血0.5ml/管

## Slide 13: SNP、突变等定性检测质控品从哪来？
日常检验阳性样本的收集
弱阳性质控品：浓度为试剂盒检测限2-4倍的样本
较强阳性质控样本？
阴性质控品：日常检验的阴性标本
第三方提供

## Slide 14: 实验室申请验收流程
单位提出申请
验收申请表及复审申请表的样板可在广东省检验医学网下载：http:// gdccl.clinet.com.cn
并在实验室咨询时详细介绍验收中应注意的问题。

## Slide 15: 实验室验收程序
提前将验收通知及验收日程安排及现场考核样本快递至实验室。
现场验收：组织三至四名专家现场验收
验收结论：合格、基本合格、不合格。

## Slide 16: 实验室验收流程
不符合项整改
合格报告发放
合格名单报省卫健委备案
个别实验室豁免验收

## Slide 17: PCR实验室验收情况
广东省截止2019年2月1日共验收PCR实验室367间 ，有三间未通过。部分实验室第三次验收，十间实验室第一次验收未通过，第二次通过，八间实验室豁免验收。其中中心实验室、：44间，病理科11间，第三方独立实验室、私立医院71间，妇幼计生系统47家，4家为采供血机构、脐血库。16届培训班共授予4754人上岗证。

## Slide 18: 实验室验收情况
为了解决实验室工作人员内、外部培训问题，近几年无条件接受50余名基层工作人员在培训基地：广州珠江医院医学检验中心、中山大学肿瘤防治中心分子诊断科接受免费培训。
部分实验室初次审核后，检验项目减少，实验室工作人员更换，出现了新的不符合项。

## Slide 19: 验收中发现实验室曾经出现的污染问题
验收过程中发现实验流程存在缺陷：在样本制备区发报告违反了单一流程的规则；实验室应加强对实习生的管理；各区应加装悬挂式紫外灯，用带滤芯的吸头；阳模应存于样本制备区，试剂盒不能拆开存储。实验室应加强人员的内部和外部培训，规范结果判读和室内质量控制。

## Slide 20: 验收中发现实验室曾经出现的污染问题
实验室的清洁工人压缩垃圾造成扩增管破裂，产物污染。
排气扇装反
实验室密闭，容易污染，开窗通风。
偶尔标本间污染。
研究生管理问题。

## Slide 21: 检测方法
SOP文件可操作性、实验流程的优化。
每批次、每项目检测均应做阳性、阴性、空白对照，定量试验应做标准曲线。
试剂需质检并有记录。试剂质检时需有新旧批号试剂的比对。

## Slide 22: 质量控制
应加强室内质量控制知识的学习，按实际工作完善室内质控SOP，并严格按SOP进行室内质控。
室内质量控制应发挥其监测结果发放的作用。
应设置临界浓度室内质控，防止低浓度样品漏检
应认真对待室间质评样本，按时回报质评结果。
所有项目应参加卫生部和省的室间质评，如卫生部和省没有开展的项目应进行实验室间比对。

## Slide 23: 设备管理
主要设备有完整的技术档案。
加样器、温度计、扩增仪应校准并有标准标识。
加强仪器的维护保养。
处理遗传性和病原性样本时应分开生物安全柜。
全自动、半自动核酸提取仪的应用。

## Slide 24: 报告
定性试验不能报定量结果
检测者和审核者不应为同一人
检测下限应按试剂盒要求
结果单位应和试剂盒一致

## Slide 25: 设施与环境
密闭实验室应有新风系统。无基因或无核酸概念的重要性。
各区没有完全隔断。应配备稳压电源。
完善生物防护措施配备相应用具。生理盐水分装使用。应使用无粉末手套
非本实验室人员进出应加以限制，做好人员进出登记。
实验室应有有关生物污染物处理，避免重复使用杂交管。

## Slide 26: 实验室设置和设备
按最新规范紫外照射应延长时间，最好照射过夜 。并对紫外灯的效能进行验证。
PCR扩增仪应放置在扩增区，而非产物分析区。
实验室需安装悬挂式紫外灯
加样本时使用带滤芯的吸头

## Slide 27: 人员
加强人员培训工作制定培训计划。
实验室派工作人员在我省PCR培训基地之一的广州珠江医院检验医学部临床基因扩增检验实验室培训考核。
从事个体化检测的培训基地中山大学肿瘤防治中心分子诊断科
完善人员技术档案

## Slide 28: 记录
实验流程记录应真实反应实验过程并起到管理各环节的作用。
检测结果的原始记录应打印并妥善保管。
各区应放置相应SOP，便于使用 。

## Slide 29: 复审注意事项
实验室的验收合格证五年有效期
实验室的相关记录的完整性
对初审时不符合项的整改
生物安全柜的配置
人员的培训
质量控制

## Slide 30: 示范实验室
广州医学院附二院
深圳市人民医院
佛山禅城区中心医院
英德市人民医院
广州珠江医院医学检验中心
深圳市横岗人民医院
北京大学深圳医院
广东省人民医院病理科
中山大学肿瘤防治中心分子诊断科
珠海市人民医院

## Slide 31: 实验培训情况
培训地点：广州珠江医院检验医学部临床基因扩增检验实验室 广州市工业大道中253号珠江医院门诊8楼、9楼

## Slide 32
谢谢！