## Slide 1
质量、速度与安全 POCT网络化管理
广东省临床检验中心
邹伟民

## Slide 2: 主要内容
一、POCT 发展现状
二、POCT 存在的问题
三、POCT 国际及国内管理规范
三、网络化POCT管理实现“质量、速度与安全”

## Slide 3
病人－医生
前期准备
样本收集*
样本运输至检验科
病人登记
样本前处理
样本分析*
质量控制*
得出有效结果
做出报告
传送报告
解释报告*
POCT (point of care test) 是什么？
解释报告*
样本收集*
样本分析*
质量控制*
20min
2 hour
Notes: 即时检测起源于尿检测技术。大约在公元1500年前，当时的医生注意到蚂蚁被患有一种神秘的消瘦病的患者的尿液所吸引，由此认识了糖尿病。其后有许多研究糖尿病及其诊断和治疗的文献，在糖尿病的病理和治疗方法被人们掌握后，这样一种推论才最终建立，即即时检测起源于尿检测技术。床旁检测或即时检验。（笼统地说POCT指在主实验室之外，靠近检测对象，并能及时报告结果的一个微型的移动检验系统。）
蓝色框是精简后的POCT操作，只需四步
POCT具有快速、准确、便捷、易操作等特点
与传统的中心实验室的大型试验机械设备相比，POCT的实验设备体积小，节省空间，在急救车和门诊、病房中皆容易安置，并且携带方便，能够随时随地开展工作，有利于床旁监测，做到现场采样、现场分析、现场出报告。
省去从病房到实验室再到病房的标本运送时间及结果回报时间，最大限度缩短检验周转时间。
3

## Slide 4
POCT应用
心肌标志物
凝血（抗凝/溶栓）
毒品/酒精检测
血气电解质
血糖监测
妊娠/排卵检测
肿瘤标志物
感染性疾病（HIV/流感……）
生化分析（血/尿生化）
血糖
糖化血红蛋白
Notes: 罗氏诊断有完善的产品线，适应POCT应用的不同需求

## Slide 5: 卫生经济学 床边诊断模式是极具成本效果的检测模式
 | 床边诊断模式 | 检验科诊断模式
急危重症鉴别诊断的速度 | 快 | 慢
住院天数 | 减少 | 正常
死亡发生率 | 减少 | 正常
患者生存天数 | 增加 | 正常
生命质量 | 高 | 正常
成本 | 增加 | 正常
血糖、心肌标志物、血气等指标
Notes: 借用卫生经济学对床边诊断模式及检验科诊断模式进行分析比较，对血糖、心肌标志物、血气等指标进行考量，提高急危重症鉴别诊断的速度
降低住院天数/死亡等事件的发生率
让患者活得更长
生命质量更高
增加的成本也在可接受的范围内
因此床边检测模式是极具成本效果的血糖、心肌标志物、血气检测模式。

## Slide 6: 2015年卫计委 胸痛中心建设纳入国家政策
实施方案：
加强急诊急救体系建设
加强网络医院胸痛中心或卒中中心建设
加强公众教育和专业人员培训
建立急性心脑血管病救治规范和持续质量评估机制
主要目标：
提高早期再灌注治疗率
缩短早期救治时间
降低死亡率、致残率和医疗费用
首次对各级医院在心脑血管病的救治方面提出了技术标准和考核指标
目的是促进各级医院建立心脑血管病的急救绿色通道
提升各级医院心脑血管病的急救能力
Notes: 卫计委对提升急性心脑血管疾病医疗救治能力提出要求：

## Slide 7: 中国胸痛中心的认证要求 要求必须配备POC并于20分钟内出TnT结果
Notes: 放个图

## Slide 8: 中国胸痛中心愿景 3年打造1000家合格的胸痛中心
2016年已认证135家
2017年认证至500家
2018年认证至1000家
Notes: 近年来，中国的胸痛中心认证迅速发展，以心内科+急诊科为主导的胸痛中心在全国各地建立，同时，国家的认证中心严格考核，至2016年底，全国通过认证的只有135家

## Slide 9: 《上海市急诊、ICU质量建设标准》 要求必须配备POCT
血气监测：3 min 出结果，抢救患者必测项目。
肌钙蛋白 I、T：发 病 2h 血标本检测可显示升高，15min出结果。用于急性心肌梗死、 急性心肌损伤的诊断和动态评价。
心型利钠肽 : 15min出结果，用于心力衰竭的诊断与鉴别诊断。
CK-MB : 发 病 2h 血标本检测可显示升高，10min出结果。用于急性心肌梗死、急性心肌损伤的诊断和动态评价 。
D-二聚体 : 10min 出结果 ，可用于栓塞性疾病的辅助诊断与动态评价 。
《上海市急诊、ICU质量建设标准》上海市卫生局急诊、ICU质量控制中心；第二军医大学第二附属医院；上海长征医院急诊科：中华急诊医学杂志 2012 年 8 月第 21 卷第 8 期
Notes: 急诊/ICU医师应能熟练掌握以下项目的正常值和病理意义并迅速作出基本判断，必须通过POCT仪器才能实现。

## Slide 10: 主要内容
一、POCT 发展现状
二、POCT 存在的问题
三、POCT 国际及国内管理规范
三、联网POCT管理实现“质量、速度与安全”

## Slide 11: POCT管理面临的挑战 对过程，设备，质控的监管
设备管理
规章
用户资质
文件管理
用户能力
用户管理
有效的患者编号
人员培训
检测控制
结果关联
质控
Notes: 面临的问题：各科室的操作过程缺乏严格的流程控制
试剂的批号没有严格的把控
患者数据和质控数据无法保存管理
缺乏专业的检验科的指导
没有建立合理的室内质控和室间质评跪着
各仪器性能，耗材试剂不同也无法同一监控
这许多问题使得POCT的管理面临巨大挑战

## Slide 12: POCT 现状 管理体系不健全
质控观念薄弱
缺乏检测培训
未授权上岗
缺乏维护保养
仪器多分布广
无出入库管理
未做校准
无质控品
无管理机构
无培训机构
未参加EQA
未做比对
未做IQC
无参考区间
格式不规范
无审核
人员
仪器
物料
管理
质量
检验报告
Notes: 仪器多、品牌杂，分布在各个科室：心标、血糖、血气分布于各个临床科室
院内无管理：纳入固定资产管理、人员培训和授权、仪器校准验证和保养、试剂出入库等管理
质量控制无：室内质量控制、比对/室间质量评价、原始结果记录
结果报告不规范：检验报告单？危急值报告？LIS管理？

## Slide 13: POCT 发展的瓶颈
行政与执法部门的认可
合理收费问题 （漏收费、错收费）
医患纠纷
医院等级评审
耗材管理
质量控制管理问题
规范化报告及电子病历（可追溯性）
发报告的资质（检测结果的审查）
操作者的操作规范性及培训
与检验科报告的一致性

## Slide 14: 院内 POCT 发展趋势及前景
如何把POCT纳入整个医院的质量管理体系中，提高POCT的准确性，有效地控制POCT全面质量体系，成为业内人士关注的焦点。
源头：耗材管理、质控在控
设立 POCT 管理委员会
引入 IT 管理系统
连接院内LIS/HIS系统
信息共享（转科室用到电子病历）
规范人员培训与资质认证
保证科室收入

## Slide 15: 主要内容
一、POCT 发展现状
二、POCT 存在的问题
三、POCT 国际及国内管理规范
三、联网POCT管理实现“质量、速度与安全”

## Slide 16: 各种评审体系均对POCT出台管理规范
评审体系
三甲医院
CAP 认证
JCI 认证
15189认证
Notes: 但是各大评审体系要求对POCT进行规范化管理，如何实现？

## Slide 17: 与POCT产品相关的国际及国内实验室认可
ISO 22870 《床旁检测 质量和能力的具体要求》
  GB/T 29790 《即时检测 质量和能力的要求》
  美国病理学家学会的POCT检查清单
Notes: ISO 22870 床旁检测 质量和能力的具体要求
  GB/T 29790 《即时检测 质量和能力的要求》
  美国病理学家学会的POCT检查清单

## Slide 18: 国家标准对POCT的要求 GB/T 29790-2013 & ISO 22780
主要内容：
POCT的质量目标和要求
建立POCT需要的过程、文件及提供相应的资源
POCT活动所需的验证、确认和监测
提供证明POCT的过程和程序符合要求的记录
POCT 检测项目必须参加室间质量评价（EQA），如果缺少EQA系统，则实验室制定自己的室内质量评价（IQA）系统以确保POCT的检测质量。
Notes: 评审体系
中国国标
  三甲医院
  CAP 认证
  JCI 认证
  15189认证
中国参照国标ISO标准起草了国家标准，对POCT质量提出要求，但是，还没有相关的行政力量推行实施到各级医院

## Slide 19
准入要求－（5）信息化要求：便携式血糖仪应能与医院信息系统（HIS）以及实验室信息系统（LIS）相连接，有助于实现全院室内质控的实时监控，满足医疗机构对POCT血糖仪信息化管理的需求。
建议成立院内POCT管理机构
建议每台仪器每个检测日至少做一次质控
建议每年至少参加一次室间质量评价（EQA）/能力验证（PT）
建议每年进行一次生化比对
卫计委对POCT（血糖仪）的要求 《便携式血糖仪临床操作和质量管理规范中国专家共识(2016)》
Notes: 摘录了专家共识的几大要点

## Slide 20: 与POCT产品相关的实验室认可 CAP Accreditation
CAP:
College of American Pathologists

## Slide 21: 与POCT产品相关的实验室认可 CAP Accreditation
CAP是全球首屈一指的实验室质量认可计划，遍布90多个国家；中国目前有38家实验室达到该标准并取得了CAP认可，并在主要一二级城市中快速增长。

## Slide 22: 与POCT产品相关的实验室认可 CAP Accreditation
Waived Test | Non-waived test
在报告病人的结果前遵循厂家的说明书进行室内质控并检查质控结果，验证其可接受性。 | 按照流程规定每日进行质控
 | 建立质控的接受限
 | 质控失控后的纠正措施
 | 质控品的标准化操作
 | 报告病人结果前确认质控可接受
 | 每月的质控回顾
 | 染色反应的质量控制

## Slide 23
建立了完善的POCT相关法律法规
美国各州、市和单位都设有POCT委员会，其中医院POCT管理委员会由多学科跨部门的人员组成，能够在医院管理的不同层级实现对POCT的全面监管
医院POCT管理委员会配备POCT协调员，获得了最高管理层的授权
陈霖.等.中华检验医学杂志.2014.11:37(11):804-807
美国医院内POCT的管理已趋于完善 1、POCT的法规和行业管理

## Slide 24
POCT项目准入有明确的流程和内容
在《临床实验室改进法案修正案》的基础上，又制定了一系列关于POCT的技术标准和指南，以规范POCT项目的质量管理
技术、数据采集和处理、文件管理等方面，均有统一的标准进行规范
陈霖.等.中华检验医学杂志.2014.11:37(11):804-807
美国医院内POCT的管理已趋于完善 2、POCT的质量管理

## Slide 25
只有培训合格者才能独立进行POCT，必须了解相关原理并能熟练操作，必须具备安全操作、质量控制、结果分析、仪器保养和试剂保存等知识和技能
陈霖.等.中华检验医学杂志.2014.11:37(11):804-807
美国医院内POCT的管理已趋于完善 3、POCT的人员管理

## Slide 26: 卫计委《POCT管理办法》建议案 2016年4月
第十九条 县级以上地方卫生计生行政部门应当加强对院内POCT工作的监督与管理，三级医疗机构应接受国家卫生及计生委的监督管理。
第二十条 医疗机构内任何部门或者个人未经卫生计生行政部门批准开展POCT工作的，由县级以上地方卫生计生行政部门按照《医疗机构管理条例》等有关规定予以处理。
第二十一条 医疗机构内使用非卫生专业技术人员从事POCT工作的，由县级以上地方卫生计生行政部门按照《执业医师法》、 《医疗机构管理条例》、 《医疗机构临床实验室管理办法》等有关法律法规的规定予以处理。
第二十二条 医疗机构有下列情形之一的，由卫生行政部门取消开展POCT工作的资格：
（一）使用未经注册批准的POCT产品和系统的；
（二）POCT操作人员未通过培训考核的；
（三）违反本办法其他规定的。

## Slide 27: 卫生部三级综合医院评审标准实施细则 对POCT也有要求

## Slide 28
一、POCT 发展现状
二、POCT 存在的问题
三、POCT 国际及国内管理规范
四、联网POCT管理实现“质量、速度与安全”
主要内容

## Slide 29: 联网管理后的院内POCT检测流程 减少人工差错、形成电子病例
01
02
03
04
08
07
06
05
病人入院
医生医嘱
打印条码
护士抽血
HIS 报告
POC IT
仪器检测
扫描条码
新病人入HIS
HIS生成条码并收取费用
仪器检测结果传输到 POC IT 系统
IT 1000传输到HIS，HIS汇总结果到电子病例
Notes: 联网前，我们科的姑娘跑前跑后，忙得不得了，手抄病人ID和检测结果…………

## Slide 30
检验科作为POCT管理者
只有经过培训的用户才能访问POC设备
支持符合质量要求
检测结果被自动保存和记录
减少手工流程的错误
满足医院对于评审的需求
重症监护室
血液气体、血糖
管理
IT系统
手术室
血液气体、血糖、凝血
急诊科
血液气体、血糖、 心脏标志物、凝血、 尿分析
门诊部
血糖、凝血、尿分析、 临床化学
新生儿病房
血液气体、血糖
重症监护室
血液气体、血糖、尿分析
实验室
血液气体、心脏标志物、尿分析、IT系统
公司热线
远程支持
POC IT作为管理工具连接
进行监管及控制
Notes: POC IT的使用，可以有效对全院的设备进行监管和控制

## Slide 31
POC-IT 软件功能介绍
Notes: 下面对POC IT软件的主要功能和大家进行探讨

## Slide 32: POC IT 网络化管理 数据化解决方案，嵌入HIS系统
Notes: 在国内，罗氏通过开发数据化解决方案，将之前繁琐的人工记录表，嵌入HIS系统。包括日期，血糖检测的时间点，责任护士，用药记录等
在同一的操作界面，只要轻松一点就可以把网页弹开。就可以轻松显示数据。方便护士和医生通过最简单的方式，对患者的所有数据一目了然的掌握。

## Slide 33: POC IT 网络化管理 图形化数据化解决方案
Notes: 图形化的数据解决方案可以在电脑端，PAD端，手机端体现。
圆形图 图一：医院全部住院病人的血糖值（高值/正常值的比例），圆圈内为平均血糖值
圆形图 图二：通过下拉列表的筛选可以分别查看所有餐前血糖比例，图形也随之变化
圆形图 图二：通过下拉列表的筛选可以分别查看所有餐后血糖比例
包括餐前的趋势图，餐后的趋势图，通过点击，都可以一目了然的呈现。十分方便。
选择具体的病人，可以在趋势图上对所有的血糖检测一目了然。所有的数据可以在轻松点击添加及去除。
最下面的一张趋势图可以体现患者围手术期的血糖趋势，包括入院出院的情况一目了然，通过治疗，可以明显看到出院后的血糖趋势有明显改善。
这样的图表可以给到病人，向他们解释他们的情况，这些图表可以给患者非常好的解释。让他对自己的病情及医院给到的治疗方案非常清晰。是非常理想的患教工具。

## Slide 34
POC IT 网络化管理
手工记录单转化为数字化血糖记录单
Notes: 左图：常规的手工血糖记录单，有涂改，漏填，模糊。书写不规范。这样的记录在审查时都容易出现问题，在产生医疗纠纷是都是潜在的隐患。
右图：数字化的电子血糖记录单，一目了然，包括具体的时间，血糖，责任人。可以直接打印出来作为存档。

## Slide 35
POC IT 网络化管理－临床会诊内容 实现远程会诊需求
Notes: 会诊：
目前国内很多医院采用的会诊通知还是利用HIS系统，以BB机的形式告知医生。只是一个提示。医生就需要到对应科室参与会诊。
按照我们对某医院内分泌科的调查，该科室平均每天的会诊量每天在20－30个。是非常大的工作量。
但是其实很大部分的会诊需求，医生如果看到具体的数据后，可以直接在系统上通过数据进行判断，给出会诊意见。这样就帮助科室不用花费大量的时间在路途上。
这些功能，在目前的联网系统上都可以实现。

## Slide 36: POC IT 网络化管理－临床会诊内容 图片视频上传支持多样性
Notes: 系统同样支持图片视频上传的多样性，帮助医生在会诊时了解病史，更好的进行判断。

## Slide 37: POC IT 网络化管理 危机值管理的质量控制
当病区内出现异常血糖数值即危机值时，系统将第一时间提醒临床医生/护士前往确认和解决。以确保病人的安全。
危机值响应时间/处理人员记录管理
！
Notes: 让我们看下危机值出现时如何进行提示：
全方位的质量控制
1，大屏幕提示。
2，其他科室出现高风险值会在内分泌科进行提示。
3，在医生手机端进行提示。
所有的危机值的出现需要医生/护士进行输入确认。
同时每个月会出具报告对于科室出现危机值的时间，次数，干预时间等进行分析。

## Slide 38: POCT 管理软件如何帮助 POCT 达成：
卫生部质量管理检查要求
三甲医院评审复审要求
国际认证要求
医疗举证
面临越来越严格的审查要求，我们如何应对？
Notes: POC管理软件怎么帮助我们？

## Slide 39: POC IT 网络化管理 仪器状态监控
Notes: POC IT可以实施院内仪器的状态监控，
这张图显示某医院所有血糖的受控情况，
各科室的每一台血糖，状态，是否通过质控，都可以通过监控一目了然的反映。医院在通过各类评审时越来越需要数字化的支持。

## Slide 40: POC IT 网络化管理 自动记录质控数据，电子签名符合数据溯源要求
Notes: 自动的质控记录报告。
我们试想一下我们的护士还在手工记录质控。“失控了，这么办”这样的备注。这样的备注有用吗？
而通过现有的软件管理，通过扫描操作者id，进行质控后自动传输质控数据，如果数据失控后台自动对设备进行锁定，再进行下一步解决方案。
每个月每台仪器的质控记录都将导出，可以在手机端或者PAD进行审核者手工签名传导到护士台进行存档。
这些记录都符合数据溯源要求，在进行各类评审时可以一目了然的呈现。对工作量也是大大提升。

## Slide 41: POC IT 网络化管理 质量控制与仪器锁定
cobas IT 1000
Bgelink
cobas b221
cobas h 232
cobas b123
ACI2
Users
医院
病房
病区
Notes: 对于失控仪器的处理。
质控不过的仪器自动锁定。
罗氏提供软件可以提供不同的模块，不止对之前的血糖，对于血气，血凝等都可以进行同样的管理。
可以避免失控仪器的不正确的记录的产生，这些情况在手工记录单，非联网设备中非常频繁的产生，也是检验科很烦恼的问题。通过联网软件都可以一一解决。

## Slide 42: POC IT 网络化管理 自动质控与仪器锁定
Notes: 个性化的质控模式针对不同科室的使用频率。
比如内分泌科在每天开机时就被提示需要完成2个水平的质控测试。护士按照标准操作。质控数据自动后台记录。
有的科室比如康复科，测试比较少，可以设置每个月进行一次质控。
也可以按照测试的数量进行设置，比如每500个测试进行一次质控，这些都可以根据科室的情况进行设置。
未通过质控后报警，系统会提示错误原因进行查找，如果连续质控未过，系统会进行设备锁定。这时候可以使用备机，不影响临床使用。
这些失控记录后台都会自动记录。所以之前说到的护士的记录：“失控了怎么办”这样的记录都不会出现，都会自动的进行解决。

## Slide 43: POC IT 网络化管理 同类仪器质量控制/检测数据比对
计算动态靶值、SD值作为趋势图的基础，查询多台仪器的质控图。并计算仪器项目Sigma值
动态靶值: | 7.142 | 7.397 | 7.533 | 66.22 | 42.42 | 25.18 | 64.88 | 104.28 | 146.86
动态SD: | 0.004 | 0.002 | 0.005 | 0.504 | 0.426 | 0.331 | 0.928 | 0.747 | 2.058
动态CV: | 0.058% | 0.023% | 0.061% | 0.76% | 1.005% | 1.315% | 1.431% | 0.716% | 1.401%
靶值: | 7.145 | 7.395 | 7.542 | 65.6 | 42.5 | 24.8 | 65.0 | 104.0 | 146.0
SD: | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2.0 | 1.75 | 1.75 | 6.0 | 6.0 | 6.0
CV: | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.03% | 0.041% | 0.071% | 0.092% | 0.058% | 0.041%
Sigma: | 9.25 | 19.0 | 6.2 | 8.83 | 7.811 | 4.993 | 7.011 | 13.902 | 6.725
Notes: 软件系统生成的月质控报告

## Slide 44: POC IT 网络化管理－室内质控与室间质评相结合 符合国际JCI，CAP等认证
POCT管理中的血气仪质量数据偏移表
Notes: 举例：某三甲医院血气管理。
举例：全院不同品牌同类设备情况。以血气举例，各个仪器值的情况。超过2个SD就会报报警。
对于EQA，JCI，CAP等评审，都是非常有用的报告。
所有的数据都是电子化。

## Slide 45: POC IT 网络化管理－生化结果比对图 满足三甲医院评审/JCI 要求
Notes: 同样对于和大生化比对的结果也可以体现。
血糖仪测试结果与大生化的偏差一目了然：绿色为10％，白色为15％，红色为20％，超过20％就会标红。
标红的仪器会进行维护校准并再次比对测试。
这大大方便了检验科的管理。

## Slide 46
Chart: 院内血糖联网前、后对比
| 医院收益 | 患者检验成本 | 质控成本 | 人力成本
旧系统 | 1800 | 480 | 10 | 250
新系统 | 2057.4 | 736.32 | 33.03 | 36
+53.4%
+2303%
－85.6%
+14.3%
单位：万新台币
台湾 POCT 联网管理经验
检验及质控成本增加，总体医院利润反而也增加14%
数据来源：台湾亚东纪念医院（ 2016 ）
Notes: 台湾亚东纪念医院－－管理前和管理后医院收益的数字对比：由于每天做质控，并做室间质评，整个医院的血糖检验成本是增加了，质控品的成本也增加了，但是由于应用了网络化管理血糖，人力成本减少了85.6%，最终，医院的总收益增加了14%。
纳入固定资产管理
人员培训和授权
仪器校准验证与保养
试剂出入库管理
室内质量控制
比对不达标的仪器
室间质量评价
原始结果记录
规范的检验报告单
危急值报告管理
LIS/HIS管理
漏收费情况

## Slide 47: POC IT 网络化管理 全面支持移动平台－电脑，手机，PAD
Notes: POCT管理的未来：平板电脑、手机：随时随地，网页登录

## Slide 48: 罗氏 IT1000 网络化管理POCT仪器 全面管理，降低错误，减少人力，提高效率
Notes: 罗氏POC产品线丰富且品种齐全，并且紧贴POC发展的最新国际趋势，全力开拓POC－IT管理系统及POC数据挖掘系统。罗氏POC－IT管理系统，可以管理POCT全线产品，包括血糖、血气、心肌标志物、干式生化、INR检测仪等。

## Slide 49
Thank You