2026年广东省全血细胞计数室间质量评价

活动安排及注意事项

广东省临床检验中心2026年将开展2次全血细胞计数室间质量评价活动（10个批号），评价8个项目，请注意以下事项：

- 评价项目：

- 红细胞计数（RBC）、白细胞计数（WBC）、血小板计数（PLT）、血红蛋白（Hb）、红细胞比容（Hct）、平均红细胞体积（MCV）、平均红细胞血红蛋白含量（MCH）、平均红细胞血红蛋白浓度（MCHC）。

- 样本保存：质评样品应保存在2-8 ℃冰箱中。

- 样本处理方法：质评物2～8 ℃保存，使用前请平衡至室温，然后将质评物瓶口朝上置于操作者双手掌心,双手来回搓动10次，动作要连贯混匀；颠倒小瓶使瓶口朝下，置于操作者双手掌心,双手来回搓动10次，重复以上步骤8次（约2分钟）；轻颠倒混匀1分钟；最后确认血细胞是否充分悬匀，注意不要采取摇动或机械震荡的方式来混合。

- 使用以下机型的实验室检测WBC项目时应选择CBC模式进行检测：

- Abbott：Cell-Dyn Ruby

- Siemens：ADVIA120,ADVIA2120

- 使用Sysmex XN系列血液分析仪的实验室检测WBC项目以WNR通道的TNC-N计数结果进行上报。

- 回报方式

- 请尽量使用电子方式回报数据，以电子方式回报的实验室不需填写及寄回纸质回报表。

- 时间安排。

| 活动次数 | 建议测定日期 | 收到结果截止日期 | 统计结果回报日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 3月13日 | 3月27日 | 5月8日 |
| 第二次 | 9月16日 | 9月30日 | 11月6日 |

- 数据回报

实验室登陆路径：

（1）http:// gdccl.clinet.com.cn在首页登陆区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

（2）http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登陆区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

- 质评统计结果反馈

本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

电话：020-81922518。联系人：张志雄、吴思凡。

广东省临床检验中心临检组