广东省2026年血型室间质量评价

活动安排及注意事项

一、质量评价项目与时间表

- 评价项目：红细胞ABO分型（正反定型）、RH分型。

- 全年开展两次室间质量评价活动，每次测定10个样本。

| 活动次数 | 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 20260101,20260102,20260103,20260104,20260105 | 3月13日 | 3月27日 | 5月8日 |
| 第二次 | 20260201,20260202,20260203,20260204,20260205 | 9月16日 | 9月30日 | 11月6日 |

注：为保证及时统计回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样品保存

  - 红细胞分型质控物，2-8℃保存，且有效期短，请在收到后立即检测。

  - ABO反定型抗体血浆，2-8℃保存，并请注意有效期。

三、样品处理

质评样品的检测应与病人标本相同，请以潜在传染性物品处理。

四、数据回报

请使用电子方式回报数据，以电子方式回报的实验室不需填写及寄回纸质回报表。实验室登录广东省临床检验中心网站回报数据路径：

- http:// gdccl.clinet.com.cn在首页登录区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登录”按钮进入EQA系统。

- http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登录区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登录”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

五、结果反馈

本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

六、重要提醒

1.每次活动实验室血型检验项目未能达到100%可接受结果则称为本次活动该检验项目室间质量评价成绩不合格。

2.在规定的回报截止日期前实验室未能将室间质量评价的结果回报给室间质量评价组织者，则该实验室的室间质量评价成绩不合格，该次活动的实验室的室间质量评价成绩得分为0。

广东省临床检验中心