广东省2026年输血相容性室间质量评价

活动安排及注意事项

一、质量评价项目与时间表

- 评价项目：ABO正定型，ABO反定型，RhD血型，抗体筛检，交叉配血。

- 全年开展两次室间质量评价活动，每次测定12个样本。

| 活动次数 | 批号 | 样品建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | ABO正定型（RhD血型）：260201、260202、260203、 260204、260205 ABO反定型（抗体筛检）：260206、260207、260208、 260209、260210 模拟献血员红细胞：260101、260102、260103、 260104、260105 模拟献血员血浆：260106、260107、260108、 260109、260110 模拟患者红细胞：260111 模拟患者血浆：260112 | 6月26日 | 7月10日 | 7月31日 |
| 第二次 | ABO正定型（RhD血型）：260201、260202、260203、 260204、260205 ABO反定型（抗体筛检）：260206、260207、260208、 260209、260210 交叉配血： 模拟献血员红细胞：260201、260202、260203、 260204、260205 模拟献血员血浆：260206、260207、260208、 260209、260210 模拟患者红细胞：260211 模拟患者血浆：260212 | 9月16日 | 9月30日 | 10月31日 |

注：请结合对应样本进行综合判断后上报检测结果。

二、样品保存

质控物品收到后置于2-8℃保存，且有效期短，请在收到后立即检测。

三、样品处理

- 质控品均为模拟全血样本，红细胞样本和血浆样本分别放置且为对应样本，本批次样本数量为12支。

- ABO正定型和RhD血型两个项目共用一个红细胞样本，即回报表中260101与260131是同一支标本；ABO反定型和抗体筛检两个项目共用一个血浆样本，即回报表中260106与260141是同一支标本。

- 交叉配血项目回报表编号为260151-260155，主侧标本与ABO正定型（RhD血型）共用一个红细胞样本，主侧交叉配血编号为260101+260112至260105+260112；次测标本与ABO反定型（抗体筛检）共用同一个血浆样本，次测交叉配血编号为260106+260111至260110+260111。

- 红细胞质控品浓度：为3%-5%。血浆质控品建议离心后取清亮上清液进行检测。应将质控品以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。

- 离心时应将样本转移至专用离心管进行离心，离心时造成质控品撒漏不予补寄！

四、数据回报

- 凝集强度编码、方法学编码、试剂编码及仪器编码均请对照代码表填写。

- 检测仪器：是指可以自动完成加样并自动报出结果的全自动仪器。不包括：离心机、显微镜以及手工加样或人工判读等涉及的仪器设备。未使用全自动仪器的，填写“无”。

- 检测结果：上报的检测结果均应为各参评实验室最终确认的结果，并填写最终确认结果的检测方法和检测试剂；如果常规采用两种方法进行检测，请填写最终的综合判定结果。有疑问可填写备注，不能空项。

- 检测试剂：试剂1（介质类）请选择在检测中所采用的微柱卡、凝聚胺、微板等生产厂家名称，如有批号请在试剂1批号处填写，没有则填“无”；如选用盐水法请选择“无”，批号填写“无”；试剂2是指在检测中所使用的ABO正定型试剂、ABO反定型试剂、抗D试剂及筛查细胞。试剂1和试剂2必须按照顺序填写，不可混填。

- 备注说明：每个检测项目均设置一个备注项，如有需要说明的内容必须对应填写，语言要简练。

- 交叉配血项目：将检测结果以相合（代码为“1”）或不合（代码为“2”）形式进行填报，如：相合填写数字“1”，不合填写数字“2”即可。

- 凝集强度的填报：所有检测项目均涉及到凝集强度的填报。根据检测结果进行凝集强度的判断，在凝集强度对照表中查找与判断的凝集强度相对应的代码，并进行填报，如：实验室判断凝集强度为4+，对应凝集强度对照表查找到与4+对应的凝集强度代码为“5”，在网上填报数字“5”即可。

- 本次输血相容性检测质控品设置了轻微溶血样本，可洗涤后使用，不影响检测结果，如溶血导致无红细胞时，请立即与我中心联系，联系电话：020-81922618，我们会根据实际情况给予相应帮助。

- 请尽量使用电子方式回报数据，以电子方式回报的实验室不需填写及寄回纸质回报表。实验室登陆广东省临床检验中心网站回报数据路径：

- http:// gdccl.clinet.com.cn在首页登陆区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

- http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登陆区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

五、结果反馈

本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

六、重要提醒

1.每次活动实验室输血相容性检验项目未能达到100%可接受结果则称为本次活动该检验项目室间质量评价成绩不合格。

2.在规定的回报截止日期前实验室未能将室间质量评价的结果回报给室间质量评价组织者，则该实验室的室间质量评价成绩不合格，该次活动的实验室的室间质量评价成绩得分为0。

广东省临床检验中心