2026年广东省新冠病毒核酸检测室间质量评价

活动安排及注意事项

- 一、评价项目与时间表

- 2019nCov定性、ORF1ab定性、N基因定性、E基因定性、S基因定性、ORF1ab（CT）值、N基因（CT）值、E基因（CT）值、S基因（CT）值。全年测定次数：2次,每次分析5个样本。

- 本年度两批次样本同时邮寄，请实验室收到样本后，按照活动安排时间测定（两批次分开检测，分批回报结果）。两次活动报表将按照时间先后顺序下发，具体活动安排见下表。

| 活动次数 | 批号 | 样本建议 测定日期 | 结果上报 截止日期 | 质评成绩 下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202611，202612， 202613，202614，202615 | 3月13日 | 3月27日 | 4月30日 |
| 第二次 | 202621，202622， 202623，202624，202625 | 9月16日 | 9月30日 | 10月31日 |

注:为保证及时回报结果，截止日期后收到的结果将不予统计分析。

二、样本处理方法

- 1、样本保存：收到样本后，应立即检查名称、批号、数量是否与实验安排相符，检查样本是否破损。如发现问题请立即与中心联系。若暂不检测，收到样本后应立即置于 -20℃环境中保存。

- 2、样本处理：①将样本从冰箱取出后，移至室温平衡 5~10 分钟，震荡混匀，6000rpm 瞬时离心后即可使用。样本复融后，应在 2℃～8℃低温环境暂存或 -20℃环境中冻存，尽量避免反复冻融，开瓶后建议 3 周内使用完。②本产品为新型冠状病毒假病毒，含 ORF1ab 、N 、E 、S 和 M 基因，应作为待测样本使用，进行质控物核酸提取时，建议质控物使用量为 200 μ L ，具体操作方法可参见检测试剂盒的使用说明书。③完成样本核酸提取后，建议马上进行下一步实验，否则请保存于-20℃待用(24 小时内)使用经高压灭菌的一次性离心管和吸头或购买无 DNA/RNA 酶离心管和吸头。实验完毕用 10%次氯酸或 75%酒精处理工作台和移液器,然后用紫外线灯照射 20~30min。

三、注意事项

1、室间质评活动安排及注意事项、质评结果上报表、方法仪器试剂等编码表均可在广东省临床检验中心首页—质评资料—“2026 广东省室间质评各专业活动安排及编码下载”中查看并自行下载。

2、质评结果以电子方式回报，实验室登陆路径：

- （1）http://gdccl.clinet.com.cn在首页登陆区内相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

（2）http://www.clinet.com.cn在首页点击室间质评图标，弹出登陆区后在相应位置填写实验室用户名和密码，点击“登陆”按钮进入EQA系统。

两种路径都可进入广东省室间质评系统回报数据，实验室可根据网络情况选用。

3、网上填写结果和编码时，应仔细审核，没有问题后再发送，提示发送成功后，必须到已上报数据栏进行结果的确认（必须步骤）。

- 4、质评统计结果反馈，本年度的质评统计结果及年度质评证书以电子方式从网上反馈给实验室，不再打印纸质的统计结果表及汇总成绩表。

5、室间质评活动中的专业问题可与分子免疫组联系：陈老师020-81881055，81922518。